ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

有机热载体运动粘度折管快速测定法

Rapid determinatian for heat transfer fluids of kinermatic viscosity (folding-tube method)

ASTM D7279：2006，Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids by Automated Houillon Viscometer，NEQ

（本稿完成日期：2019年xx月xx日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

目  录

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　方法概要	1

5　仪器与材料	1

6　准备工作	2

7　试验步骤	3

8　维护/校正粘度计	4

9　计算	4

10　精密度	4

11　报告	4

12  附录A（规范性附录）折管式粘度计技术条件	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则》给出的规则编写。

本标准由安徽省市场监督管理局提出。

本标准起草单位：博瑞特热能设备股份有限公司，合肥市特种设备安全监督检验研究院，宣城市特种设备监督检验中心、湖南慑力电子科技有限公司等。

本标准主要起草人：金世贵，刘洪，骆海艇，赵涛，乔波，张跃，宋韬，杨英春。

有机热载体运动粘度折管快速测定法

- 范围

1.1  本标准规定了《有机热载体运动粘度折管快速测定法》自动折管式粘度计的测定方法。

本标准适用于透明及不透明有机热载体，也包括其他未使用和在用润滑油。

1.2 本标准运动粘度测定范围为0.2～1000mm2/s，温度范围为20～105℃。

- 规范性引用文件

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 265      石油产品运动黏度测定法和动力粘度计算法

GB/T 11137    深色石油产品运动黏度测定法（逆流法）和动力粘度计算法

JJG  155      工作毛细管粘度计检定规程

- 术语和定义

运动粘度：液体在重力作用下流动时内摩擦力的量度。在国际单位制（SI）中，运动粘度的单位以平方米/秒（m2/s）表示。通常使用的单位为平方毫米/秒（mm2/s）。

- 方法概要

本方法是在某一恒定的温度下，测定一定体积的液体在重力下流过一个标定过的折管粘度计的时间。样品注入装有两个检测器的粘度计中，样品流动过程中达到设定的温度，当样品流至第一个检测器时，仪器开始计时；当样品流至第二个检测器时，仪器自动终止计时。测得的流动时间与粘度计常数乘积为运动粘度。

- 仪器与材料

5.1 自动粘度仪

5.1.1仪器软件控制系统：参数设置系统（包括折管式粘度计的常数设置）、控温及温度调整系统、计时系统、数据处理系统、清洗及干燥系统、打印系统。

5.1.2折管式粘度计：

a、折管式粘度计应符合附录A（规范性附录）折管式粘度计技术条件的要求。

b、折管式粘度计（图1），内径分别为0.25，0.30，0.40，0.50，1.0，2.0和3.0mm。每支粘度计应按JJG 155 《工作毛细管粘度计检定规程》检定方法进行检定并确定常数。

c、测定样品的运动粘度时，应根据被测样品的运动粘度和试验的温度选用适当的粘度计，使试样的落样时间处在30s-300s间为宜。

5.1.3 恒温槽：带有视窗的恒温槽，其高度不小于250mm，容积不小于1.5L，并附有自动搅拌装置和能够准确测量与调节温度的控温装置,浴槽内装有恒温介质。

5.1.4 温度控制系统：

- 精密温度计：精度不低于±0.01℃；

- 温度控制要求：温控范围20-105℃，温度误差±0.01℃，显示精度0.01℃；

- 温度控制应与精密温度计作对比，并以精密温度计为标准，调节到目标温度。

5.1.5 清洗/真空系统：从进样杯口注入清洗剂，通过真空泵将清洗剂输送至粘度计，清洗样品，排出废液，清洗后通过吸入空气干燥粘度计。

1-进样杯；2-横臂；3-毛细管a、b-标线；4-液泡；5-负压缓冲装置

图1  折管式粘度计

5.1.6  计时装置：分辨率不低于0.01秒。

5.1.7  微量移液器：容积范围在200μL～1000μL的移液枪。

注：粘度计、温度计、计时器都应进行定期计量检定。

5.2 试剂

5.2.1 清洗剂： 可选用溶剂汽油120#（符合GB 1922中120号溶剂油要求）、石油醚（60-90℃，分析纯）、甲苯（分析纯）、丙酮（分析纯）、铬酸洗液、95%无水乙醇；

警告:有机清洗剂易挥发、有毒有害

5.2.2 恒温浴液：甲基硅油（25℃时运动粘度不大于50mm2/s）

- 准备工作

6.1 试样含有水时，在试验前必须经过脱水处理，对于粘度大的样品，可以用布式漏斗，利用水流泵或其他真空泵进行吸滤，也可以在加热至50℃-100℃的温度下进行脱水过滤。试样中含有机械杂质时，则需用滤纸过滤去除机械杂质。

6.2 自动运动粘度仪应稳定水平放置，抽、排、真空连接管道应连接完好。

6.3 按要求安装粘度计，粘度计应处于垂直状态；在测定试样的运动粘度之前，粘度计内部应干净、干燥，若粘度计内有残留样品，必须洗净干燥方可进行实验。如果粘度计有常规洗不净污垢且沾壁较为严重，应注入铬酸洗液浸泡10-30分钟、再依次注入二级水、95%乙醇、120#溶剂油进行清洗并干燥粘度计。

6.4 粘度计更换安装

6.4.1 根据被测样品的预估粘度值选择合适常数的粘度计，控制落样时间在30~300s；

6.4.2 待浴槽温度低于50℃后将浴槽内的恒温浴液通过排油管全部放出；

6.4.3 拆除固定粘度计的所有紧固件。

6.4.4轻顶粘度计底部，待粘度计与密封件分离后，将粘度计取出。

6.4.5当粘度计与检测器相连接时，应将检测器模块卸下，装到需更换的粘度计上，安装时上、下检测器分别对准粘度计的a、b标线，偏差在1mm内；当检测器固定在粘度仪上，应将选择好的粘度计固定到检测器中，安装要求如前者一致。

6.4.6将粘度计插入浴槽固定位置，紧固所有紧固件，连接信号线，装入恒温浴液。

注：检测器与粘度计的相对位置发生改变时，应用标准粘度液重新标定。

6.5恒温槽内恒温液液面应高于粘度计横臂20mm左右。

- 实验步骤

7.1 接通电源，开机，设定并保持自动折管式粘度仪恒温槽至需要的目标温度，温度必须恒定在±0.01℃；

7.2 样品检测前，用清洗剂清洗粘度计并干燥，待仪器温度稳定仪器显示“空闲”，点击“测试”键，用微量移液器将摇匀的待测样品注入进样杯（样品进样量：见表1），开始测量。若落样过程中，粘度计横臂与毛细管喇叭口处出现气泡并保持到计进开始，则试验作废，重新进行清洗后再进样测量。

| 毛细管内径（mm） | 近似常数（mm2/s2） |  | 粘度（mm2/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Max | 0.75 | 1.5 | 4.8 | 7.5 | 12 | 15 | 30 | 48 | 120 | 300 | 900 | 1200 | 9000 |
| 0.25 | 0.025 |  | 0.75 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 | 0.05 |  | 1.5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 | 0.16 |  | 4.8 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 | 0.4 |  | 12 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 1.0 |  | 30 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 4.0 |  | 120 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | 30 |  | 900 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品指导进样量（uL) |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 500 |  | 600 |  | 700 |  | 900 |
|  |  | ——适用的粘度范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：折管式测量的粘度范围是基于最适用的流动时间：30~300s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1  样品进样量

7.3 自动粘度仪自动测量并记录样品从检测器a流至b的落样时间，根据公式1计算运动粘度并显示打印检测数据。

7.4 启动清洗过程：启动清洗过程，真空泵抽吸残留在粘度计内的样品，注入清洗剂（如120#溶剂油）清洗粘度计。清洗废液通过真空泵抽至废液瓶。这一过程应重复几次直到粘度计清洗干净。（注：	同一个浴槽内存在两支或两支以上粘度计时，当一支粘度计在测试时不允许其他粘度计进行清洗）

7.5  粘度计的温度达到目标温度时，进行下一次测量，记录测量数据，取不少于四次的运动粘度的算术平均值作为试样的平均粘度值。

- 校正

8.1 定期用标准粘度液进行自检定，判断检定结果与标准值是否符合相对扩展不确定度要求。

- 计算及结果处理

9.1 在温度t 时，试样的运动粘度νt（mm2/s）按公式1计算。连续测量四次，计算四次测量数据的算术平均值，测量数据应满足10.1重复性要求，若超出重复性要求，应重新进行测量。

νt=c·T……………………………………公式1

式中：

c——粘度计常数，mm2/s2；

T——试样从上检测器a流至下检测器b的时间，s。

- 精密度

10.1 重复性：同一操作者，用同一试样，同一仪器连续测定的四次结果与算术平均值之差，不应大于下列数值。

| 测定样品的粘度值（mm2/s） | 重复性（%） |
| --- | --- |
| ≤10 | 算术平均值的1.0 |
| >10 | 算术平均值的0.68 |

10.2 再现性：不同实验室各自提出的两个结果之差不应大于下列数值。

| 测定样品的粘度值（mm2/s） | 再现性（%） |
| --- | --- |
| ≤10 | 算术平均值的4.0 |
| >10 | 算术平均值的2.2 |

- 报告

取重复测定四次结果的算术平均值，作为试样的运动粘度。取四位有效数字。

附  录  A

（规范性附录）

折管式粘度计技术条件

- 折管式粘度计外型

1-进样杯；2-横臂；3-毛细管；a、b-标线；4-液泡

图1 折管式运动粘度计

- 技术要求

2.1 粘度计规格尺寸和形状应符合图1的规定。

2.2 粘度计应采用仪器玻璃或高硼玻璃制造，玻璃应光洁透明、无划痕、柳纹和气泡，各连接处要光滑，毛细管两端的连接处应连接成光滑的喇叭形，不允许有凹凸不平现象。

2.3 环形刻度线a、b应清晰地刻在直管轴的平面上与轴心垂直，且不得有断线，其宽度不大于0.2mm。

2.4 粘度计毛细管不得有观察出的膨大和不规则现象。

2.5 粘度计下端Φ7管轴线与进样杯轴线共线。

2.6 壁厚（除毛细管外）为1~1.5mm，退火要求均匀。

2.7 图1中液泡的扩张部分必须均匀，不得有突然变大现象，且液泡扩张部分必须处于刻度线之间。扩张部分长度不得超过25mm，内径最大处不超过3mm。

2.8 折管式粘度计毛细管内径和常数见下表：

表1

| 毛细管内径（mm） | 粘度计近似常数（mm2/s2） | 运动粘度范围（mm2/s） |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | 0.025 | 0.75~7.5 |
| 0.3 | 0.05 | 1.5~15 |
| 0.4 | 0.16 | 4.8~48 |
| 0.5 | 0.4 | 12~120 |
| 1.0 | 1.0 | 30~300 |
| 2.0 | 4.0 | 120~1200 |
| 3.0 | 30 | 900~9000 |

注：适宜流动时间30~300s

- 检查

  - 折管式粘度计在使用之前，应按照本技术条件的规定进行检查。

  - 折管式粘度计在出厂之前，应使用标准粘度液对粘度计进行检定，确定其粘度计常数。

- 标志

在进样杯杯身应注明下列标志：

a.制造厂名称或商标；

b.毛细管内径；

c.粘度计编号；

d.出厂年月。